ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σχετικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας KARL STORZ ΜΕΠΕ:

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α. ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ HIGH DEFINITION

ΣΧΟΛΙΟ Α4: Η πρόταση της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτή, καθώς δεν αρκεί ο βίντεοεπεξεργαστής να διαθέτει φυσική απόδοση των χρωμάτων όλου του φάσματος, αλλά επιπλέον κρίνεται απαραίτητη σε εξειδικευμένα λαπαροσκοπικά περιστατικά η χειροκίνητη ρύθμιση/προσαρμογή του χρώματος της εικόνας κατ’επιλογήν του χρήστη-χειρουργού.

ΣΧΟΛΙΟ A5: Η πρόταση της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτή, καθώς κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα κλίσεων στα άκρα των 5mm βιντεολαπαροσκοπίων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πρόσβαση και διερεύνηση στις πιο δύσκολες ανατομίες καθώς επίσης έτσι ώστε να γίνεται εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών.

ΣΧΟΛΙΟ A6: Η πρόταση της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτή, καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ A7: Η πρόταση της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτή, καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ A9: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Α:

Σχετικά με τις προτεινόμενες Προσθήκες στις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές για τον Βιντεο-Επεξεργαστή δεν γίνονται αποδεκτές καθώς κρίνονται εν δυνάμει φωτογραφικές.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ HIGH DEFINITION

ΣΧΟΛΙΟ B4 : Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό, καθώς για λόγους λειτουργικότητας (ρύθμιση της εστίασης με το ένα χέρι κατά τη διάρκεια της επέμβασης) κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα ρύθμισης της εστίασης μέσω κομβίου και όχι δακτυλίου (το οποίο απαιτεί την χρήση και των δύο χεριών κατά την διάρκεια της επέμβασης). Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα χαρακτηριστικά όπως Auto Focus τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ B5 : Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό, καθώς για λόγους λειτουργικότητας (συγκεκριμένα ρύθμιση του οπτικού zoom με το ένα χέρι κατά τη διάρκεια της επέμβασης) κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα ρύθμισης της εστίασης μέσω κομβίου και όχι δακτυλίου (το οποίο απαιτεί την χρήση και των δύο χεριών κατά την διάρκεια της επέμβασης).

ΣΧΟΛΙΟ B7: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Γ. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ HD

ΣΧΟΛΙΟ Γ1: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ Γ7: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα ο ακριβής αριθμητικός προσδιορισμός του αριθμού εισόδων κρίνεται αναγκαίος για να εξασφαλίζεται η εναλλακτική και η εφεδρική δρομολόγηση του σήματος που παρέχεται από τον βίντεοεπεξεργαστή.

ΣΧΟΛΙΟ Γ8: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Δ. ΟΠΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ HD, 10ΜΜ, 30 ΜΟΙΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ Δ1: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς οι προτεινόμενη τροποποίηση της προδιαγραφής κρίνεται εν δυνάμει φωτογραφική. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ Δ4: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς οι προτεινόμενη τροποποίηση της προδιαγραφής κρίνεται εν δυνάμει φωτογραφική. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ Δ6: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για απαλοιφή της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς με την υπάρχουσα προδιαγραφή εξασφαλίζεται η δυνατότητα αντικατάστασης του προσοφθαλμίου σε περίπτωση φθοράς χωρίς να απαιτείται η αντικατάσταση όλης της οπτικής.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Ε. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

ΣΧΟΛΙΟ Ε2: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σημειώνεται, ότι ο χρόνος ζωής της LED διάρκειας 9.000 ωρών που απαιτείται αντιστοιχεί ουσιαστικά σε τουλάχιστον 10 έτη λειτουργίας, επομένως οποιαδήποτε παραπάνω τιμή κρίνεται εν δυνάμει φωτογραφική. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με ανώτερα χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ Ε. ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Σχετικά με την προτεινόμενη προσθήκη στις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές για την Πηγή Φωτισμού δεν γίνεται αποδεκτή καθώς κρίνεται εν δυνάμει φωτογραφικές.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤ4: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤ5: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤ6: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤ12: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: Σχετικά με τις προτεινόμενες Προσθήκες στις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές για την Συσκευή Διόγκωσης Πνευμοπεριτοναίου, δεν γίνονται αποδεκτές καθώς κρίνονται εν δυνάμει φωτογραφικές.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Ζ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ Ζ1: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Η. ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΟ Η1: Το σχόλιο της εταιρείας Storz για τροποποίηση της προδιαγραφής δεν γίνεται αποδεκτό καθώς η προδιαγραφή απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος και επιπλέον για να εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή κατασκευαστικών οίκων στην διαγωνιστική διαδικασία. Σημειώνεται ότι στην προδιαγραφή υπάρχει ο όρος «κατάλληλο για σύνδεση με οπτικές λαπαροσκοπικές διαμέτρου τουλάχιστον 5mm» ο οποίος είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση της συμβατότητας του καλωδίου με όλες τις οπτικές που είναι συνηθέστερες κατά τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις δηλαδή τόσο 5mm όσο και 10mm.  Σε περίπτωση που προσφερθούν συστήματα με τεκμηριωμένα αντίστοιχα ή ανώτερα  χαρακτηριστικά τότε αυτό θα αξιολογηθεί από την επιτροπή.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: Σχετικά με τις προτεινόμενες προσθήκες στις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές για το καλώδιο οπτικής της εταιρείας Storz δεν γίνονται αποδεκτές καθώς δεν κρίνονται απαραίτητες και θεωρούνται εν δυνάμει φωτογραφικές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση στην παράγραφο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΕΓΓΥΗΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ να είναι όλα του ίδιου οίκου κατασκευής δεν γίνεται αποδεκτή γιατί θεωρείται εν δυνάμει φωτογραφική.

Εν συνεχεία των ανωτέρω σχολίων της επιτροπής επί των παρατηρήσεων των εταιρειών οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ως έχουν.