| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Σύστημα υπερηχοκαρδιογραφίας για καρδιολογικές εξετάσεις ενηλίκων, σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, μικρού όγκου και βάρους, εφοδιασμένο με όλες τις τεχνικές και τεχνολογίες που διέπουν την σύγχρονη καρδιολογία , αποτελούμενο από: - Βασική μονάδα με ενσωματωμένο πλήρες πακέτο καρδιολογικών μετρήσεων νεώτερων τεχνικών (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). - Λογισμικό αυτόματης οριοθέτησης του ενδοκαρδίου για τον υπολογισμό του κλάσματος εξώθησης - Διαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή Phased Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων, από 1,5 έως 4,0 MHz , η οποία να λειτουργεί με όλες τις μεθόδους απεικόνισης και να καλύπτει όλο το φάσμα των δισδιάστατων ηχωκαρδιογραφικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου. - Έγχρωμο καταγραφικό τύπου laser |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
|  | Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης |  |
|  | Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) | ## Nα διαθέτει 180.000 κανάλια επεξεργασίας περίπου. |
|  | Τύποι Ηχοβόλων Κεφαλών |  |
|  | Ηχοβόλες κεφαλές ευρέως φάσματος συχνοτήτων, με μεγάλο συνολικά εύρος συχνοτήτων | ΝΑΙ, από 1,5 MHz έως 12 MHz, περίπου Να αναφερθούν αναλυτικά. |
|  | Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συχνοτήτων ή περιοχών συχνοτήτων ανά ηχοβολέα | ΝΑΙ, ≥ 3 |
|  | Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array . | NAI, από 1,5 MHz έως 4.0 MHz περίπου |
|  | Οισοφάγειος ηχοβόλος κεφαλή ενήλικων | Να προσφερθεί προς επιλογή συχνοτήτων 3-7 ΜΗΖ |
|  | Οισοφάγειος ηχοβόλος κεφαλή παιδιών μικρών διαστάσεων | Να προσφερθεί προς επιλογή συχνοτήτων 4-8 ΜΗΖ |
|  | Μέθοδοι Απεικόνισης Σ.Β. |  |
|  | B-Mode | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | M-Mode | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Color Doppler (CFM) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler | Να ρυθμίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη |
|  | Παλμικό (PW) και υψηλά παλμικό (HPRF) φασματικό Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Συνεχές (CW) και κατευθυνόμενο φασματικό Doppler | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, εικόνας Β-ΜODE, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler) με τις καρδιολογικές κεφαλές . | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Πρόγραμμα μελέτης και απεικόνισης των ροών των στεφανιαίων αγγείων . | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Φασματικό Ιστικό και Έγχρωμο Iστικό Doppler (real time) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). Να λειτουργεί οπωσδήποτε σε πραγματικό χρόνο το έγχρωμο σιτικό doppler μαζί με το φασματικό σιτικό doppler . |
|  | Απεικόνιση 2ης αρμονικής συχνότητας από τους ιστούς (Tissue Harmonic Imaging) | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) |
|  | Δυναμική ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo) | NAI Να προσφερθεί προς επιλογή ψηφιακό σύστημα Stress Echo που να ενσωματώνεται στη βασική ή συσκευή του υπερηχοκαρδιογράφου και να λειτουργεί από το χειριστήριο αυτού. Το πρόγραμμα να είναι εύχρηστο και να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του χειριστή. Να λειτουργεί τουλάχιστον σε δέκα (10) στάδια και δέκα (10) διαφορετικές τομές. Το λογισμικό της μεθόδου αυτής να επιτρέπει την ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση επί του monitor , κατά τη διάρκεια stress, της αποθηκευμένης κινούμενης εικόνας εν ηρεμία και της ενεργούς απεικόνισης της ίδιας τομής σε κάθε στάδιο σε απολυτό συγχρονισμό μεταξύ τους με το ΗΚΓ . Ο συγχρονισμός των εικόνων σε όλα τα στάδια να είναι συγκρίσιμος και συγχρονισμένος με τα τρέχοντα στάδια , με σκοπό την διαγνωστική σύγκριση και την ακρίβεια της τομής. |
|  | Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging) | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Για την απεικόνιση της αριστερής κοιλίας , να λειτουργεί και κατά την διάρκεια του stress echo . |
|  | Λειτουργικά – Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |
|  | Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας) | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) |
|  | Πλήρες πακέτο καρδιολογικών εφαρμογών | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
|  | Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) |
|  | Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing) | ΝΑΙ (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) |
|  | Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | ### Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης | Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση |
|  | Επίπεδα διαβάθμισης του γκρι | Να αναφερθούν προς αξιολόγηση |
|  | Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) | ≥ 1000 f/sec |
|  | Βάθος σάρωσης | ≥ 30 cm |
|  | Δυναμικό Εύρος (dynamic range) | ≥ 200 db |
|  | Σημεία ή ζώνες εστίασης (focus points/zones) η άλλη σύγχρονη τεχνική για την δημιουργία ομοιογενούς απεικόνισης | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης (zoom) πραγματικού χρόνου | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Ψηφιακά ζωνοπερατά φίλτρα μεγάλου εύρους συχνοτήτων, για αποκοπή των χρωματικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλμίες κλπ.) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Mονάδα ΗΚΓραφήματος συγχρονισμένου με όλες τις μεθόδους απεικόνισης με δυνατοτητα απεικόνισης κυματομορφών αναπνοής | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Έγχρωμη TFT Οθόνη | ≥ 20” Να αναφερθεί η τεχνολογία της οθόνης για να αξιολογηθεί. |
|  | Έγχρωμη Οθόνη touch screen | ΝΑΙ 8 ¨ ιντσών |
|  | Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών | ≥ 4 |
|  | Δυνατότητα διαχωρισμού της απεικόνισης στην οθόνης | Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: Β-Mode+Β Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler |
|  | Λογισμικό αυτόματης οριοθέτησης του ενδοκαρδίου για τον υπολογισμό του κλάσματος εξώθησης, το οποίο να ενσωματώνεται στη βασική μονάδα | ΝΑΙ Να λειτουργεί στις δισδιάστατες απεικονίσεις. (Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) |
|  | Λογισμικό ποσοτικοποίησης του ιστικού Doppler (TDI/TVI) για τον έλεγχο συγχρονισμού των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, με τεχνικές παραμόρφωσης του ιστού (strain, strain rate και velocity) το οποίο να ενσωματώνεται στη βασική μονάδα. | ΝΑΙ να προσφερθεί προς επιλογή (Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) |
|  | Λογισμικό ανάλυσης των δισδιάστατων πληροφοριών (2D speckle) για τον συνολικό & τμηματικό έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας | ΝΑΙ να προσφερθεί προς επιλογή (Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) |
|  | Λογισμικό μελέτης της πυκνότητας των ιστών με ταυτόχρονη δημιουργία γραφικών παραστάσεων Time/Intensity Curves το οποίο να ενσωματώνεται στη βασική μονάδα. | ΝΑΙ να προσφερθεί προς επιλογή (Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) |
|  | Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) | ≥ 8 |
|  | Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Σύστημα Αρχειοθέτησης & Εκτύπωσης |  |
|  | Λογισμικό διαχείρισης εικόνων επί της βασικής μονάδας | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Μονάδα σκληρού δίσκου | ΝΑΙ, ενσωματωμένος, (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | USB/Flash drive | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Διασυνδεσιμότητα Συστήματος |  |
|  | Σύστημα επικοινωνίας, υπηρεσίες | Πλήρες DICOM 3.0 να προσφερθεί προς επιλογή |
|  | Θύρα LAN | ΝΑΙ |
|  | Θύρα HDMI/DVI-D/-I για εξωτερική οθόνη | ΝΑΙ |
|  | Ανεξάρτητος Σταθμός Εργασίας Σ.Β. |  |
|  | - Εξωτερικός σταθμός εργασίας εξοπλισμένος με το κατάλληλο hardware & software προκειμένου μέσω αυτού να επιτυγχάνεται: - Επεξεργασία εικόνων και αποθήκευση πρωτογενών ακουστικών δεδομένων υπερηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων ασθενών με δημογραφικά δεδομένα - Αμφίδρομη επικοινωνία του μέσω LAN με τον υπερηχοκαρδιογράφο για τη διαχείριση φάκελων ασθενών, - Αναλύσεις , μετρήσεις και υπολογισμοί ,των προγραμμάτων εκείνων που έχει τη δυνατότητα ο υπερηχοκαρδιογράφος - Εκτύπωση σε έγχρωμο laser εκτυπωτή με εκτύπωση σε Α4 χαρτί - Σύνδεση με τοπικό δίκτυο - Υπολογιστής (hardware) του σταθμού εργασίας να διαθέτει μόνιτορ διαγωνίου ≥ 24” και σκληρό δίσκο 8 Terabyte και μνήμη RAM σε σύστημα N.A.S.30Τ τουλάχιστον . | ΝΑΙ να προσφερθεί προς επιλογή (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
|  | Παρελκόμενος Εξοπλισμός |  |
|  | On-line UPS | ΝΑΙ |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
|  | Χρόνος παράδοσης Σ.Β. |  |
|  | Χρόνος παράδοσης | 45 ημέρες |
|  | Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας Σ.Β. |  |
|  | Χρονική διάρκεια | 3 έτη από την παράδοση του μηχανήματος να περιλαμβάνει και την κεφαλή της βασικής σύνθεσης. |
|  | Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς, τεχνικούς ΒΙΤ) Σ.Β. |  |
|  | Η ανωτέρω εκπαίδευση θα μπορεί να ζητηθεί μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, εφόσον απαιτηθεί, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή. | Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση |

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ